## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年15号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 配置数量 | 单位 | 报价单价/元 | 报价合计/元 | 生产厂家
1 | 神经肌肉刺激器（预防血栓）（1拖12台电刺激器） |  | 1 | 套
2 | 超声诊断系统 |  | 1 | 台
3 | 双探头无线掌上彩色多普勒超声显像仪 |  | 1 | 台
4 | 射频控温热凝器 |  | 1 | 台
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。 报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年15号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数（可后附清单） | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时可删除此列）
1 | 神经肌肉刺激器（预防血栓）（1拖12台电刺激器） |  |  |  |  | 1、输出设置：1通道3路输出； 2、输出波形：要求矩形单向波； 3、脉冲电流：要求恒流持续27mA，要求误差范围小于等于±7% (需提供检测报告证明)； 4、脉冲宽度：70μs ,100 μs,140 μs ,200μs ,280 μs ,400 μs ,560 μs，要求误差范围小于等于±5% (需提供检测报告证明)； 5、脉冲频率：1Hz,要求误差范围小于等于±10%； 6、电极性能抗阻30（需提供检测报告证明）； 7、电极脱落时，设备能检测到电极脱落4秒（需提供检测报告证明）； 8、蓝牙信号正常传输范围3m； 9、脉冲电流27mA稳定输出需满足低温-20和高温+55（需提供检测报告证明） 10、碰撞加速度50m/s2，外观结构强度要正常工作；（需提供检测报告证明） 11、穿戴病患身上的产品每件要求重量45g
2 | 超声诊断系统 |  |  |  |  | 1、监 视 器：≥15″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描 2、可配台车 3、安全性能：符合商品安全质量要求 4、探头规格 4.1、频率：宽频带或变频探头 4.2、类型：高频探头中心频率≥10MHz 4.3、振子：线阵探头有效振子数≥192振子，凸阵探头有效振子数≥160振子 4.4、B/D兼用：线 阵：B/PWD，凸 阵：B/PWD 5、二维灰阶显像主要参数： 5.1、扫描：电子线阵：超声频率4.0 — 18.0MHz，电子凸阵：超声频率2.0-5.0 MHz 5.2、扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒 5.3、扫 描 线：每帧线密度≥120超声线 5.4、发射声束聚焦：发射≥8段 5.5、接收方式：发射、接收通道≥128，接收超声信号动态范围、及可调范围≥160 dB 5.6、数字化多声束形成技术 5.7、谐波成像基波频率个数≥2 5.8、回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥20秒 5.9、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.10、增益调节：B/M可独立调节 STC分段≥8（要求显示屏触摸调节） 5.11、腹部探头最大扫描深度≥40cm 5.12、空间分辨率符合GB10152-1997国家标准 6、频谱多普勒： 6.1、方式：脉冲波多普勒：PWD 6.2、最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/sCWD：血流速度≥11.8m/s 6.3、最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 6. 4、显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 6. 5、电影回放：≥120秒 6. 6、零位移动：≥8级 6.7、取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 6.8、显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 7、彩色多普勒 7.1、显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT 7.2、彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，17cm或18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/ s 7.3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 7.4、显示控制：零位移动分±10级 7.5、彩色多普勒能量图 7.6、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号） 8、超声功率输出调节： 8.1、B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
3 | 双探头无线掌上彩色多普勒超声显像仪 |  |  |  |  | 1.1主机系统 1.1.1 由凸阵和线阵双探头组成，不可拆卸，保证探头连接的稳定性（附图说明）； 1.1.2 探头频率范围3.5-10MHz； 1.1.3 与智能设备连接方式：wifi连接； 1.1.4数字化声束形成器：动态聚焦，可变孔径； 1.1.5图像增强技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰； 1.1.6 按键：只有一个按键，简单易操作（附图说明）； 1.1.7主机自带显示屏可以显示电量和wifi连接。 1.2显示器 1.2.1可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备； 1.2.2扫描图像支持全屏显示； 1.2.3全触屏中文操作界面。 1.3成像模式：二维灰阶（B模式）、B/M模式、彩色血流（C模式）、脉冲多普勒（PW模式）。 1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。 1.5最大显示深度30.5cm。 1.6主机探头重量:≤260g。 1.7电池：内置锂电池≥2800mAh，连续工作时间≥2.5小时。 1.8具有无线充电功能（附检测报告）。 1.9图像具备中心线标识，具备穿刺引导线，使平面内和平面外穿刺更加快速精准。 2.0主机全密封设计（附图说明）。 2.测量和分析 (B型、B/M型、C模式、PW模式) 2.1一般测量（长度、面积、周长、深度、时长、速度等）。 2.2产科分析（头围、腹围、双顶径、胎重、胎龄计算）。 3.图像管理与记录装置 3.1电影回放帧数1000帧。 3.2超声图像存储与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，存储格式为：JPG/DCM/MP4，内存容量依据智能设备。
4 | 射频控温热凝器 |  |  |  |  | 1、国产品牌。 2、射频热凝电极套管针是一次性无菌医用耗材，有独立的Ⅲ类注册证。 3、脚踏开关。 4、电阻抗测量: 30-2999Ω，四路使用时可分别同时显示每一路的阻抗值； 5、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能，恒定电压刺激幅度为0—10V，恒定电流刺激幅度为0—10mA； 6、具有双相刺激波，单相刺激波，双相交替波形； 7、可同时接入四根手术电极，四路可同时升温到设定温度；同时输出治疗四个不同靶点，热凝时四路可以分别设置四个不同温度和时间。 8、脉冲射频模式具有温度模式、电压模式和脉宽模式 1）脉冲射频设定温度：30-95℃； 2）脉冲射频电压：有效值为20-99V，峰值电压28V-140V，支持高压脉冲射频； 9、连续射频具有标准模式、阶跃模式和功率模式。 10、在连续射频和脉冲射频时，支持独立设定每根电极的热凝温度和治疗时间，并支持工作过程中温度可直接调节，无需停机； 11、射频输出功率：≥70W。 12、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ； 13、中性电极粘贴质量检测CQM脱落电阻值：165Ω±20Ω。 14、支持病案管理系统录入，支持治疗报告打印，支持图像导入和查看。 15、全触摸屏模式：12.3英寸全触摸屏操控 16、刺激界面通过柱状图显示，射频界面实时显示温度曲线； 17、常用参数储存功能：可存储20组常用电刺激和射频参数； 18、有主机开机自测功能，测试狗可以对对主机及手术电极是否正常进行专门检测，测试通过正常方可工作。 19、手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式 20、国产一次性射频手术电极(捏钛合金)，有单独的Ⅲ类注册证；一次性国产射频套管针具有尖针，弯针、钝针；钛合金材质针（以注册证为准）。 21、CFDAⅢ类产品，CE认证！
备注：报名时请提供此表的ＥＸＣＥＬ电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年15号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。 如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。