## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年16号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 配置数量 | 单位 | 报价单价/元 | 报价合计/元 | 生产厂家
1 | 产床 |  | 2
2 | 新生儿热射床 |  | 2
3 | 床位（母婴） |  | 38
4 | 平车 |  | 1
5 | 胎心监护仪 |  | 4
6 | 心电监护系统（1拖6） |  | 1
7 | 麻醉机（带监护） |  | 1
8 | 经皮黄疸检测仪 |  | 1
9 | 新生儿黄疸治疗箱 |  | 1
10 | 听力筛查仪 |  | 1
11 | 新生儿抢救设施 （喉镜、复苏球囊、听诊器，吸引器） |  | 1
12 | 产包 |  | 5
13 | 产钳 |  | 3
14 | 胎头吸引器 |  | 2
15 | 电子婴儿秤 |  | 3
16 | 电动吸引器（新生儿吸痰用） |  | 1
17 | 胎心多普勒仪 |  | 4
18 | 血氧仪 |  | 1
19 | 智能血糖仪 |  | 2
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。 报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年16号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数（可后附清单） | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时可删除此列）
1 | 产床 |  |  |  |  | 技术参数 1、尺寸：多功能产床的床面尺寸通常长度2030mm，宽度860mm。 2、升降范围：升降范围通常需在630-900mm之间。 3、倾斜角度：背板上折角度需0-60°，座板上折角度为0-15°。 4、护栏：分体式升降护栏。 5、床位两侧配备助力扶手，可前后调节。 6、具备脚和小腿支撑器，可调节高低。 7、具有伸缩辅助台可为隐藏式，便于操作，可以隐藏污物盆。 8、控制系统：床体需具备电动整体升降、前后倾、背板升降等功能，可通过电动或手动方式进行控制。 9、供电系统 ：配备不间断供电系统，确保在市电断电情况下仍能连续工作24小时以上。 10、运动框架 ：采用轻体结构设计，运动框架式设计使得调整灵活便捷，具有接产、待产、分娩及妇科手术等一体化。 设备要求 1、材料：床体需采用优质材料，如304不锈钢，既美观又耐用。 2床垫：提供臀部位置V型切口或直边床垫，床垫应选用环保型优质皮革或记忆型海绵，以提供舒适的使用体验。 2、安全保护：床体各方向的动力推杆应内置安全保护帽，确保使用过程中的安全性。 4、移动与制动：床体需具备良好的移动性和刹车装置，便于移动和病患转移，同时确保在需要时能稳定不动。 其他功能：可带有音乐系统等。
2 | 新生儿热射床 |  |  |  |  | 技术参数 1、温度控制：具备预热、手动控制和肤温控制等多种控温模式。 2、温度监控：设有独立的超温保护系统和肤温传感器脱落报警提示功能，确保对婴儿的温度进行持续监测并及时响应异常情况。 3、结构设计：辐射箱的角度可以水平调节，婴儿床的倾斜角度也可根据需要调整，以适应不同的护理需求。 4、安全性：具有多种故障报警提示功能，如断电、传感器异常、超温等警报，确保设备运行的安全性和可靠性。 6、接口：RS-232接口 7.肤温控温范围:32℃～37.5℃ 8.肤温显示范围:5℃～65℃ 9.皮肤温度传感器精度:±0.2℃内 10.床面温度均匀性:≤2℃ 设备要求： 附加功能 ：一些高级型号可能配备有黄疸治疗装置、APGAR评分计时功能、数据存储功能以及符合国际标准的质量认证。 材料的选择和制造工艺必须确保安全、无毒、易于清洁和消毒。
3 | 床位（母婴） |  |  |  |  | A成人病床： 技术参数 1、尺寸 ： 常见尺寸：长度通常在2150mm，宽度在980mm，高度500mm。 2、材质 ： 床体框架通常采用不锈钢或其他高强度金属材料，确保耐用性和易清洁。 床面采用抗菌、防水、透气的材料，如PVC或PU皮革，以确保舒适性和卫生。 3、安全性 ： 床缘栅栏：防止翻身滚落。 护栏设计：可升降或可拆卸。 4、功能性 ： 可调节床面：具备高度调节功能，背部升降:≥0-75°、腿部倾斜:≥0-45°适应不同护理需求，如喂奶、换尿布等。 配置轮子：带刹车的万向轮便于移动和固定。 设备要求：需配置输液架孔，引流袋挂钩，床位配病例识别卡。 B婴儿床 1、尺寸：长度通常在1000-1200mm，宽度在650-750mm之间。 2、材质：床体框架通常采用不锈钢或其他高强度金属材料，确保耐用性和易清洁。 床面采用抗菌、防水、透气的材料，如PVC或PU皮革，以确保舒适性和卫生。 3、安全性 ： 床缘栅栏：防止婴儿翻身滚落，确保婴儿在床上的安全。 护栏设计：可升降或可拆卸的护栏，减少婴儿意外跌落的风险。 符合安全标准：需符合我国婴儿床安全标准。 4、功能性 ： 配置轮子：带刹车的万向轮便于移动和固定。 设备要求 基本配置 ：婴儿床应配备舒适的床垫，以支撑婴儿脊柱和头部。 提供可拆卸的床单和防水垫，便于清洁和更换。 储物空间：如抽屉或架子，用于存放婴儿用品和必需品。
4 | 平车 |  |  |  |  | 技术参数和设备要求 结构 ：平车一般采用不锈钢或高强度铝合金材料制作，确保耐用性和易清洁。 尺寸 ：常见规格的长度在180-200厘米之间，宽度约为70-90厘米，以适应不同体型的患者。 载重能力 ：一般需要支持至少200公斤的重量，以确保能够承载大部分患者。 制动系统 ：应配备高效的中央刹车系统，确保在各种地面条件下都能稳定停放。 高度调节 ：具备电动或手动高度调节功能，便于适应不同护理和治疗操作的高度需求。 护栏设计 ：配有可升降的护栏，保障患者在移动过程中的安全，防止跌落。 搬运系统 ：配置可拆卸或可调节的搬运把手，方便医护人员操作和转移患者。 设备支持 ：平车通常设有挂架或支架，用于悬挂输液袋、氧气瓶等医疗设备。
5 | 胎心监护仪 |  |  |  |  | 技术参数 1、监测参数 胎心率 (FHR)；宫缩压力 (TOCO) ；自动胎动 (AFM) ；母体脉搏 ：一些设备通过宫缩探头集成测量母体脉搏。 其他可选参数：如母体无创血压 (NIBP)、母体心率 (MHR) 等。 2、显示系统 显示屏：一般配备彩色显示屏，具有宽视角和可调节角度，适合远距离观察。 触摸屏：部分型号具备触摸屏功能，便于操作。 3、超声探头 超声强度：小于5mw/cm²，确保安全性。 工作频率：通常在1.0-3.0MHz范围内，可选配不同频率。 数字信号处理 ：采用专用数字处理单元，确保胎儿心率检测的准确性，胎心率范用:30-240bpm，分辨率:1bpm,精度:±2bpm; 胎心探头具有防水功能，宫缩压探头防水透气，不收温度和水压变化，具有相应的证明文件。 4、报警功能 自动报警：当检测到胎儿心率异常（如心搏过缓或心搏过速）时，设备会自动发出警报。 回顾报警：能够回顾最近的报警记录，帮助分析胎儿状况。 5、网络连接：有线/无线联网 ：支持与其他医疗设备或系统进行数据传输和共享。 6、内置式宽行打印,符合国际标准,连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线:打印机走纸速度可调,支持缺纸缓存打印。 设备要求 1、便携性：设备应设计为便携式，适用于门诊、待产室及产房等不同场所。 操作简便性 2、一体化设计：部分设备采用一体化探头架，方便移动和固定。 用户界面：简洁易懂的用户界面，便于快速学习和操作。 3、高质量标准 符合安全标准 ：超声探头的超声强度需低于国家安全标准，以确保对胎儿无害。 认证文件 ：在欧盟销售的设备需要符合医疗器械法规 (MDR)，并具备相应的测试报告和质量管理体系等技术文件。
6 | 心电监护系统（1拖6） |  |  |  |  | 技术参数:含一台中央站和6台心电监护仪! 监测参数：心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2） 脉率（PR）；体温（TEMP） 显示器：尺寸≥10寸彩色显示屏；分辨率：≥800×600；多通道显示：最多10通道其他技术特性 便携式设计：支持有线和无线连接，可接入中央监护系统 心电模式：支持监护、手术、扩展模式，心电导联包括3导和5导，扫描速度6.25/12.5/25/50 mm/s，需具备多导同步心律失常分析技术，即使在部分导联脱落情况下也能监测心率。 无创血压监测：具备抗运动和抗弱灌注技术，确保困难条件下也能测量。 报警功能：具备窒息报警功能，并可集中配置所有监测参数的报警状态、上下限和记录开关，有声光报警指示灯，支持360°声光报警 数据存储：断电存储功能，至少存储72小时趋势图表、90个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量数据 电源：具备可拆卸充电锂电池，断电后使用时间≥4小时 设备要求 支持待机模式、夜间模式、隐私模式等 抗干扰能力：具备抗电刀、抗除颤干扰能力 需通过医疗器械注册检验及临床试验 风险管理 需进行风险评估及制定相应的风险控制措施 ...
7 | 麻醉机（带监护） |  |  |  |  | 技术参数 （一）气体输送系统： 1、三气源（氧气、空气、笑气），流量范围：氧气/笑气0-10L/min，空气0-12L/min 2、流量控制：02/N20混合时，S-0RC确保23%的最小氧浓度 3、电子流量计：具备各流量独立的电子显示功能，并具有备用的流量管。 （二）麻醉呼吸机： 1、电动电控活塞式呼吸机/气动电控上升式风箱式呼吸机 2、容量控制模式下潮气量模式：10-1500ml 3、通气模式：手动、自主，容量控制：压力控制 4、可选后备窒息通气的压力支持模式 （三）呼吸和通气回路系统 ：确保患者在手术过程中正常呼吸，包括吸入和呼出的单向活瓣及手动气囊。具有新鲜气体隔离阀，保证潮气量的输送不收新鲜气体流量变化的影响。具有热丝式或超声式流量传感器，防止交叉感染。 （四）麻醉气体挥发罐 ：加药量≥300ml,用于液态麻醉剂的挥发，精确控制麻醉气体浓度。 （五）监测 1、内嵌一体化彩色屏幕，全中文操作界面。 2、监测参数：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压，PEEP。 3、气道压力实时波形显示。 4、智能报警系统，报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警 5、待机界面可查看系统顺应性和泄露量数据。 设备要求： 1、电源 ：220V-240V，50/60Hz/2 后备电池：标配两节锂电子（非铅酸）后备电池，使用时间≥150分钟（新电池） 2、接口：多功能复用接口，支持网络和软件在线升级功能，4个辅助电源接口 3、结构特点 ： 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车 照明：具备三级照明顶光灯，适合黑暗环境中的操作
8 | 经皮黄疸检测仪 |  |  |  |  | 技术参数 测量方式 ： 光反射式 ：利用光纤技术、光电技术和数据处理进行经皮胆红素测量。 光源 ：氙闪光灯，能发出稳定的蓝光和绿光，用于测量胆红素浓度。 显示方式：LCD液晶显示，方便读取测量结果，背光设计适合夜间使用。 测量范围：一般为0.0mg/dL-32.0mg/dL 。 示值误差：0-15mg/dL时，误差为±1mg/dL；16-25mg/dL时，误差为±1.5mg/dL。 测量单位：mg/dL 平均值计算：可自动计算2-5次测量的平均值，确保结果的准确性。 存储功能：可以存储20-200个临近的测量结果，并可以循环查看存储数据。 校验功能：具有白色屏和黄色屏校验功能，确保测量结果的准确性。 电源：使用AA电池、锂电池或其他类型的电池，确保长时间使用。 重量和尺寸：设备轻便，例如，某些型号的重量约为150g，尺寸为165mmx 65mm x 38mm。 设备要求 高精度测量：设备需能准确捕捉新生儿皮肤的黄疸程度，确保实时监测的准确性。 安全性：设备应具备紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害。 无创设计：无需采血，避免对新生儿的痛苦和创伤，同时也减少了医护人员的工作负担。 用户友好设计：设备应体积小、重量轻，易于操作，且能够快速提供测量结果。 质量认证：设备制造商应通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证，以确保设备质量和可靠性
9 | 新生儿黄疸治疗箱 |  |  |  |  | 技术参数 1.电源要求：AC220V/50Hz； 2.光源 ：一般使用蓝光LED灯或者荧光灯，波长在450nm左右. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥1.4mW/cm²(上灯箱光源为灯管) 床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度:1.6mW/cm² 3.光照强度 ：通常需要达到每平方厘米30至50微瓦的辐射强度 4.照射面积 ：设计时需确保覆盖新生儿的整个躯干及四肢，以提高治疗效果 5.温度控制 ：具有恒温控制系统，维持箱内温度在适宜范围内（约25℃-36℃）6.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差:≤±1℃; 7.婴儿床面上的工作噪声:≤55dB(A),环境噪音在45dB(A)以下; 8.具有断电、超温、风机报警、传感器报警等故障报警系统； 9.定时功能：具备自动定时器，可以设定光照时间和间歇时间，便于根据医嘱调节。 设备要求 安全性：设备需通过医疗器械认证，确保电气安全和辐射安全，不会对新生儿皮肤造成损害。 舒适性：内部设计应保证新生儿躺卧舒适，配备柔软的床垫和固定装置，避免婴儿移动时受到摩擦伤害。 易用性：操作简单，界面友好，医护人员能快速调整光照强度和温度等参数。 监测功能：配置有胆红素水平监测装置，能够实时监控并反馈新生儿胆红素水平，以便及时调整治疗方案。
10 | 听力筛查仪 |  |  |  |  | 技术参数 操作条件： 1、存放温度:通常在0°C到40°C之间 2、操作温度：5°C到35°C之间 3、相对湿度:20%到80% 4、测试方法：主要使用TEOAE（瞬态诱发耳声发射）和DPOAE（畸变产物耳声发射） 4、刺激类型：Click（非线性）刺激，刺激强度通常在40-70 dB SPL之间 5、频率范围 ：覆盖从低频到高频（例如，某些设备可以达到12kHz） 6、测试时间有2秒、4秒/频点可选 7、显示屏：能够清晰显示测试波形和参数 8、存储容量：可以存储大量的测试数据 9、探头接口：具备多种接口，如HDM1、 USB、RS232、蓝牙等，方便数据传输、管理及打印。 设备要求 1、操作简易 ：设备设计便于操作，智能化程度高，测试过程自动化，简单易学 2、显示和操作界面：具备中文界面显示屏，智能化操作系统，可以同时显示测试过程中的所有重要参数和测试波形。 3、抗干扰能力：具备强抗干扰能力，即使在嘈杂环境中也能正常工作。 4、探头设计：超轻型耐用探头设计，有效抑制噪音干扰，耳针可防止异物堵塞探头、清洁和维护方便。 5、自检功能：完善的自检功能，无需手动，确保设备的正常使用。 6、数据管理：通过内置数据库软件，可以高效管理测试数据，支持数据的打印输出，如通过个人电脑或热敏打印机 7、便携性：设备设计轻便，易于携带，适合移动使用。
11 | 新生儿抢救设施 （喉镜、复苏球囊、听诊器，吸引器） |  |  |  |  | 技术参数 （一）喉镜 技术参数： 1、喉镜摄像图与镜片前段的垂直距离：≤25mm 3、有效景深：3-100mm 4、视角度：60°±15% 5、电池续航能力：≥5h 6、电池使用寿命：循环充电＞500次 7、显示屏：3°TFT彩色显示屏 8、显示器前后转动角度：0°-135°，左右转动角度0°-275° 9、配密封防水高功率LED光源 10、充电时间：≤4h 设备要求 1、喉镜片材质要求硬度高，表面摩擦系数小、抗刮擦性能好、抗拉强度高、抗弯强度大 2、含电池，可充电使用 3、具有拍照、录像、定格等功能，并可存储和导出 4、具有独特的防雾功能，即开即用，无需预热，插管无盲区。 5、可消毒反复使用 （二）复苏球囊 用于插管后的正压通气。 面罩设计 尺寸：有多种尺寸以匹配新生儿的不同面部大小。 材质：通常为硅橡胶、PC和TPC材料制成，均为透明的，便于观察患者的面部和嘴唇颜色变化。 形状：设计为覆盖口鼻，确保氧气能够充分进入呼吸道。 压力和通气量 压力：配有安全限压阀可调节，避免过高压力导致肺部损伤。 通气量 ：每次挤压可输送≥50ml空气，适合新生儿的呼吸需求。 设备要求 便携性 ：设计轻便易携，便于在紧急情况下迅速使用。 易清洁和消毒 ：材质和设计需易于清洁和消毒，避免交叉感染。 耐用性 ：具备高耐用性，能够承受频繁使用和紧急操作。 兼容性 ：配有储量袋和空氧气混合器，能与其他急救设备（如氧气源、气管插管等）配合使用，确保在各种情况下都能发挥作用。 （三） 吸引器 ：用于清除呼吸道分泌物和吸引胎粪。氧气源 ：提供充足的氧气供应。听诊器 ：用于确认导管位置和监测呼吸音
12 | 产包 |  |  |  |  | 1、侧切盆：一个弯盘，一个药杯，两个盆、一把持针器，一把线剪，一把侧切剪，一把直血钳，一把弯止血钳，一把镊子。 加带脐带卷一个，纱布十块，棉球若干 2、其他辅助器械 ：根据具体情况，可能还会使用其他一些辅助器械，如 单个包装：艾利斯，产钳，卵圆钳，刮匙，窥器，阴道拉勾，臀勾； 冲洗包：弯盘一个，大镊子一把，棉球若干； 拆线包：镊子一把，线剪一把
13 | 产钳 |  |  |  |  | 技术参数和设备要求： ‌材质‌：产钳应采用GB/T1220中规定的20Cr13材料制造。这种材料的选择保证了产钳的耐用性和强度。 ‌硬度‌：产钳除柄部外应经热处理，其硬度为40～48HRC。这一指标确保了产钳在使用时的耐用性和对胎儿头部的有效牵引力。 ‌强度‌：产钳的头杆部应有足够的强度，以确保在分娩过程中能够承受一定的压力，同时保证使用安全。 ‌灵活性‌：产钳左、右两片装卸时应轻松灵活，开闭或前后滑动时也应轻松灵活，无卡塞现象。这种设计使医生在使用产钳时能够灵活操作，适应不同的分娩情况。 ‌表面质量‌：产钳的外形应平整、对称、光滑，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。这保证了产钳在使用时的舒适度和安全性，避免了对产妇和胎儿的伤害。 ‌耐腐蚀性能‌：产钳的耐腐蚀性能应不低于YY/T0149中的规定沸水法b级要求。这一要求确保了产钳在长时间使用或消毒过程中不会因为腐蚀而影响其性能。 ‌适用范围‌：产钳供妇产科手术中接生婴儿用，适用于不同分娩情况，如剖宫产固定切口或用于在产道里夹紧胎儿头部或头皮，并施以牵拉，便于分娩或固定胎儿头颅。
14 | 胎头吸引器 |  |  |  |  | 技术参数 材质 ： 吸头器：硅胶型多为软质材料，如胶喇叭形吸引器。 其他部件：壳体、把手杆、抽气泵等通常采用耐用且易于消毒的材料。 尺寸 ： 吸头碗 ：直径常见有5.0cm、5.5cm、6.0cm等不同规格，以适应不同大小的胎头。 其他组件 ：把手杆、抽气泵等设计需符合人体工学，方便医护人员操作。 功能特点 ： 负压系统 ：通常配备50ml空针或电动负压吸引机，能在吸头器内部形成稳定的负压，从而有效牵引胎头。 复位机构 ：一些新型胎头吸引器在锥形吸头碗内配备了弹性凸板等复位机构，旨在减少胎头吸合过程中的变形。 操作便捷性 ：设计上考虑了操作的便捷性和准确性，例如倾斜布置的把手杆和壳体，便于在产钳之间的狭小空间内使用。 设备要求 负压发生装置 ：如50ml空针或电动负压吸引机，能够快速稳定地形成负压，帮助胎头娩出。 吸头器 ：需具备良好的生物相容性，避免对胎儿和母体造成损伤。金属制吸头器应配备柔软的橡胶或硅胶边缘以减少摩擦和损伤。 连接装置 ：橡皮导管应具有良好的柔韧性和耐用性，确保在操作过程中不会断裂或漏气。 操作便利性 ：设计应充分考虑医护人员的操作便利性，包括把手杆的角度、抽气泵的位置等，以确保在紧急情况下快速有效使用。 安全性 ：设备应通过必要的安全认证，确保在使用过程中不会对产妇和胎儿造成伤害，同时配备安全阀和压力表等监控装置，以便实时调整负压水平。
15 | 电子婴儿秤 |  |  |  |  | 1、具有零位显示标志开机可零位自动校准、有去皮归零功能。 2、称重方式 ：电子婴儿秤可以通过传感器将体重数据转化为电子信号，然后在LCD显示屏上直观显示幼儿体重。 3、最大秤量 ：大多数电子婴儿秤的最大秤量为20kg。 4、动态取值:能够精确测量婴儿体重的变化，婴儿在动态状况下,能够自动校准取平均数值，可测量身高 5、外形尺寸 ：电子婴儿秤的外形尺寸约为55×40×25cm。 6、承重板面积 ：承重板面积约为55×30cm
16 | 电动吸引器（新生儿吸痰用） |  |  |  |  | 技术参数 1、组成部件 ： 负压调节阀：用于存储吸出的液体,负压调节范围0-22kpa。 单向阀：确保液体只能进入球体而不会溢出。 吸液管：用于插入婴儿气道吸取分泌物。 储液瓶：收集和存储吸引出的痰液，容量1000ml。 吸引泵：可调负压范围通常在40-60mmHg，以适应不同新生儿的需要，避免对娇嫩气道造成损伤。 抽气管：抽气速率：不低于5L/min。 其他：真空表，过滤器，手控阀。 2、使用环境：4-40℃ 3、湿度：≤90% 4、噪声：≤55dB 设备要求 无菌包装 ：吸痰器需在无菌条件下生产并包装，确保使用时不会引起感染。 安全性： 设备应具备过压保护功能，防止过高负压对婴儿气道造成损害。 使用过程中需监控婴儿的生命体征，如有异常应立即停止操作。 操作简便：设计应简单易用，便于医护人员快速掌握使用方法，确保紧急情况下能迅速有效地吸出分泌物。
17 | 胎心多普勒仪 |  |  |  |  | 技术参数 1、超声波频率 ： 通常为2.0MHz、3.0MHz，有些型号支持更高的频率如4MHz、8MHz56。 2、超声输出功率 ： 输出功率通常较小，以避免对胎儿产生影响。 3、灵敏度： 高灵敏度，确保可以清晰地检测到小于10周的胎儿心率。 4、胎心率检测范围 ： 通常为50 -240BPM，有些设备支持更广泛的范围如30-240BPM，分辨率：1BPM.精度±2BPM。 5、自动节电功能 ： 设备能够在没有信号的情况下自动关闭电源，以节省电池寿命，如待机一分钟无信号自动关机，具有电量低提示功能。 6、显示与音频功能 ： 配备LED显示器，高亮度清楚显示胎儿心率 。 内置扬声器，能够实时播放胎心声音，支持多种工作模式（如实时、平均、手动）。7、其他功能 ： 自动消除涂藕合剂时产生的噪音。 三级声光报警系统，回顾报警功能， 设备要求 隐藏式提手和一体化探头架设计，方便移动和使用。 操作简便：应具备微调音量控制按钮，方便调节多普勒声音大小。 兼容性：内置通讯接口，可与中央站组成网络系统，方便数据管理和远程监控。 材质与设计：探头通常有防水设计，方便清洁和消毒，如2MHz防水探头、3MHz防水探头等，探头与主机分体设计，可更换。
18 | 血氧仪 |  |  |  |  | 技术参数 1、血氧饱和度（SpO2）测量范围：0-100% 、脉率（PR）：25-240次/分。 2、血流灌注指数（PI）：反映血流的灌注能力，正常范围为0-20%。 3、具有彩色清晰显示屏，底座和主机可分离。 3、高准确度和灵敏度：可准确监测比如SpO2低于60%情况。 4、警报功能：具备低血压和异常脉率的报警功能，以便及时发现问题。 设备要求 安全性： 血氧仪应符合电气安全、机械安全和辐射安全等方面的要求，确保使用安全。 可靠性： 设备应具有较高的可靠性，能够在正常使用条件下稳定运行，并满足长时间使用的需求。 兼容性：血氧仪应能够与不同的医疗设备和应用软件进行数据传输和共享。 可维护性 ：设备应具有较好的可维护性，方便进行日常保养和维修。 蓝牙功能 ：对于支持蓝牙功能的血氧仪，应符合特定的蓝牙设备管理要求，如待机时关闭蓝牙，测量时开启并进行数据传输，确保数据传输的完整性和原子性。 存储历史数据 ：支持保存历史数据的血氧仪应具备时钟功能，以便在脱机状态下记录测量时间。
19 | 智能血糖仪 |  |  |  |  | 技术参数 测试范围：新生儿血糖仪的测试范围一般为1.1-25 mmol/L 。 最小加样量 ：由于新生儿的采血量有限，通常需要的最小加样量为0.5-1uL。 测试时间 ：新生儿血糖测试通常要求在10秒内完成，以减少等待时间和对新生儿的干扰。 采血部位：常见的采血部位为新生儿的指尖、脚跟或耳垂，尽量减少疼痛和创伤。 显示结果：新生儿血糖仪需具备清晰易读的显示屏，能够准确显示血糖浓度。 血糖浓度单位：mmol/L 记忆功能：设备应具备存储多个测试结果的功能，以便追踪新生儿的血糖变化。 操作简便性：新生儿血糖仪应设计得易于操作，方便医护人员快速、准确地进行血糖检测。 设备要求 采血装置：应配备专门适用于新生儿的采血针，确保采血过程安全且创伤小。 便携性：新生儿血糖仪应具备轻便、小巧的设计，便于在新生儿病房或救护车内使用。 准确性：新生儿血糖仪的准确性要求更高，因为新生儿的血糖波动可能会引发严重后果。建议选择经过验证的品牌和型号，确保测量结果的准确性。 数据管理：支持蓝牙连接和数据上传功能，便于医护人员管理和分析新生儿的血糖数据。
报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年16号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单。 如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的电子版与盖章扫描版。