## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年26号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 彩超诊断仪 | 2 | 套
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年26号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 彩超诊断仪 |  |  |  |  | 1. 彩色多普勒超声诊断仪配置： 1.1 应具备高分辨率宽屏显示器≥23英寸和液晶触摸屏≥12英寸；操作控制台应支持上下、左右调节。 1.2 应具备至少≥4个可互换的激活成像探头接口；主机硬盘容量应≥1T。 1.3 输出接口应包含复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）和USB等。 1.4 应具备DICOM3.0接口，确保连通性。 1.5 应配备超声图像工作站，用于病人图像的存储、管理及回放，支持多种文件格式。 1.6 最大成像深度至少≥45cm。 1.7 A/D转化精度至少≥14bit。 1.8 应配备可视可调的超宽频带变频探头，至少包含4个探头： - 单晶体相控阵探头（频率范围至少包含1.8~5.0MHz） - 单晶体凸阵探头（频率范围至少包含1.8~5.2MHz，配穿刺架） - 浅表线阵探头（频率范围至少包含4.0~18.0MHz，配穿刺架） - 血管线阵探头（频率范围至少包含3.5~11.0MHz） 1.9 应配备可支持至少20分钟的在线UPS电源、工作站和医师椅。 2. 主要技术要求： 2.1 应具备多种组织谐波成像、空间复合成像及像素优化技术。 2.2 应具备高分辨率的灰阶成像和血流成像，支持高信噪比的频谱多普勒功能。 2.3 应具备一键优化功能，适用于二维、频谱及彩色多普勒。 2.4 应具备组织多普勒和能量多普勒成像。 2.5 应具备穿刺针增强显示技术。 2.6 应具备超微血流成像，消除运动伪像并增强超低速血流信号显示。 2.7 应具备超微血流成像血管指数定量分析功能。 2.8 应具备应变弹性成像功能，支持多种探头并提供成像质量控制。 2.9 应具备剪切波弹性成像功能，并配备专业测量分析报告。 2.10 应具备声衰减成像功能，用于测量及可视化肝脏组织的衰减系数。 2.11 应具备超声造影成像及定量分析功能。 2.12 应具备超宽视野成像能力。 2.13 应具备内置测量软件包，可自动测量血管内中膜和颈后透明层，并提供定量分析工具。
2
3
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年26号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！