## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年33号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 电脑中频药透 | 5
2 | 红外偏振光治疗仪 | 4
3 | 微波治疗仪 | 6
4 | 智能熏蒸仪 | 3
5 | 空气肢体加压治疗仪 | 2
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年33号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 电脑中频药透 |  |  |  |  | 1.中频频率：2.5（1±10%）KHz～7.5（1±10%）KHz 2.脉冲宽度：66(1±10%)μs～200(1±10%)μs 3.调制波频率：0～440Hz 4.调幅度: 0～100％之间 允差：±10% 5. 双通道输出。 6.输出波形： 基 波：脉冲方波；调制波：指数波、前斜/后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、等幅波 7.在加热状态下电极板的温度不应超过60℃。
2 | 红外偏振光治疗仪 |  |  |  |  | 1.本机既有1路近红外直线偏振光输出，有效照射深度更深；同时还有1路波长范围更宽的大功率红外光照射输出，使用范围更广； 2.平板电脑触摸屏显示，安卓操作系统。 3.偏振光输出部分配备多种治疗头，供使用者针对不同病症、不同部位的治疗进行选择； 4、偏振光部分 1）波长范围：0.6~1.6µm； 2）治疗头输出光偏振度≥91%； 3）输出光功率： B型治疗头为2200mw±10%，C型治疗头为2800mw±10%，SG治疗头为1800mw±10%； 4）输出控制：0-100%连续可调节，调节步长1%,默认值50%； 5）输出方式：按“照射时间（1～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”和“间歇时间（0～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”的不同组合，形成81种间歇输出方式；当“间歇时间”为零秒时， 输出方式为连续输出方式； 6）治疗时间设定范围：1min-30min，调节步长为1min，默认值为15min，治疗结束自动关断输出并发出声响提示； 7）高导光导纤维，大于等于长2米。
3 | 微波治疗仪 |  |  |  |  | 1.输出功率：连续可调，1W步进,理疗最高60W； 2.工作方式：间歇加载,连续运行； 3.输出定时功能：可预定设定，采用LED数字显示，治疗时间结束时有声响提示； 3.具有自动稳压系统，外接电压不稳定时,保证终端输出稳定； 4.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示； 5.在电源电压波动时,自动补偿功率输出值,以维持设定功率不变； 6.仪器需配置圆形辐射头（器）及长方形辐射头（器）,探头高效、不粘连组织； 7.活动支臂,能任意调节角度及距离； 8.自动保护装置：设有过载保护系统；通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制； 9.企业通过ISO9001、ISO13485质量体系认证；主机质保3年,终身维护,成本维修； 10.适用范围：在医疗机构使用，用于骨伤科常见病、多发病的治疗；
4 | 智能熏蒸仪 |  |  |  |  | 1.定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h 2.温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。 3.压力调节范围：20-35KPa 4.熏蒸锅容积：5L 正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L 5.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。 6.两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式） 7、喷头配有安全隔离罩，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤
5 | 空气肢体加压治疗仪 |  |  |  |  | 1.治疗时间：1min--99min，可调节； 2.压力范围：40--200mmHg,可调节； 3.压力保持时间：1s--6s，可调节； 4.循环间隔时间：1s--20s，可调节； 5.治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式共8种标准治疗模式； 6.梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流； 7.零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位； 8.具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节； 9、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警； 10、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便； 11、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年33号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！