## 附件1-1设备报价表
附件1-1：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器报价表（2024年35号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 设备仪器名称 | 配置数量 | 单位 | 品牌规格型号 | 报价单价/元 | 报价小计/元 | 生产厂家 | 是否国产 | 第几类医疗器械 | 质保期
1 | 压缩雾化吸入机（雾化泵） | 11
2 | 无创呼吸机 | 3
3 | 脉冲空气波治疗仪 | 1
4 | 注射泵 | 10
5 | 呼吸睡眠监测仪 | 3
6
7
8
9
10
11
报价总金额合计/元
国有资产管理科
备注：1.如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），需提供配套耗材报价单（另附表单）。2.对应设备名称后附设备参考图片及技术参数、配置清单（见附件1-2）。3.在表格“第几类医疗器械”填写时，如非医疗器械，请注明。4.报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 附件1-2设备参数照片模板
附件1-2：
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备技术参数表（2024年35号）
供应商名称 （加盖公章）
序号 | 设备仪器名称 | 品牌规格型号 | 设备参考图片 | 技术参数 | 配置清单 | 院方对设备参数基本要求（打印盖章时删除此列）
1 | 压缩雾化吸入机（雾化泵） |  |  |  |  | 1、设备用途：肺部疾病雾化吸入治疗辅助给药； 2.全年龄段人群适用 3.压缩机功率：220-240V、50Hz、0.6A 4.压缩机流量：8-11L/min 5.声音分贝：约56分贝 6.压力：1.2-1.6bar（巴） 7.TOR药物总输出率：≥500mg/min 8.平均颗粒直径：3.5-4.5微米 9.＜5微米百分比：≥60% 10.雾化有效吸入率RDDR：99ul/min
2 | 无创呼吸机 |  |  |  |  | 1.具有：CPAP / S / ST / T/ IVAPS / PAC等模式 2.适用于呼吸暂停/ 慢阻肺/呼衰/运动神经元/通气障碍等人群 3.压力范围：IPAP：4-25（cm/H₂O） EPAP：2-25（cm/H₂O） CPAP：4-20（cm/H₂O） AutoEPAP：（2-25cm/H₂O） 4.压力精度：0.2（cm/H₂O） 5.噪音：25DB±2（10 cm/H₂O） 6.升压时间：150-900 ms Ti Max：0.3-4.0 sec Ti Min：0.1-4.0 sec 7.电压输入范围：100-240V，50-60HZ 8.核心参数：IVAPS模式、IBR智能安全后备频率、AutoEPAP、无线数据传输功能、Vsync技术、TI Control技术、智能温控系统。
3 | 脉冲空气波治疗仪 |  |  |  |  | 1.具备压力循环治疗功能和脉冲压力治疗功能（动静脉足泵）两种治疗功能 脉冲治疗和循环治疗功能可单独工作。 2.压力循环治疗功能：大于等于7种自选模式，大于等于四种预置模式。各种治疗模式可以任意组合，组合出适合科室的治疗模式和每个病人的治疗模式 3.循环压力治疗功能：每个腔体压力单独可以调节 4.单次脉冲冲压速度用时＜0.2秒，可同时连接两个充气治疗气囊或两个充气垫 5.压力设定范围：压力循环治疗：5-25kPa；脉冲压力治疗：6.67-26.7kPa（50mmHg-200mmHg），治疗时间0-99分钟连续可调 6.设计合理、结构坚固、噪音低、振动小
4 | 注射泵 |  |  |  |  | 功能要求：1. 精准输液：注射泵能够精准控制液体的流量和输液的速度，避免过快或过慢对患者引起的不良反应和并发症。 2. 微量输液：能够微量输送液体，如血液制品、营养液等，确保患者得到适量的药物或营养液，避免由于输液过量或过少引起身体不适。 3. 多种报警功能：具有完成报警、阻塞报警、移动或注射器脱落报警、欠压报警、断电报警、待机报警、系统故障报警等多种报警功能，提高临床安全性。 4. 程控功能：可以通过预设的程序来控制输液的速度和量，实现更精确的治疗。 5. 快捷操作功能：允许医护人员快速调节流速，以应对紧急情况或抢救需要。 6. 自动识别注射器规格：注射泵能够自动识别配套使用的注射器规格，从而确保输液的准确性和安全性。 7.内置电池功能：可支持一定时间无电源工作 参数要求 1. 流速调节范围： 10ml规格注射器：0.1ml/h\~199.9ml/h（或0.1ml/h\~400ml/h，不同型号可能有所不同） 20ml规格注射器：0.1ml/h\~299.9ml/h（或0.1ml/h\~600ml/h） 30ml规格注射器：0.1ml/h\~399.9ml/h（或0.1ml/h\~900ml/h） 50ml规格注射器：0.1ml/h\~599.9ml/h（或0.1ml/h\~1600ml/h） 流速最小增减量通常为0.1ml/h。 2. 总量调节范围：* 设置范围：0.1ml\~999.9ml（或0.1ml\~9999.9ml，不同型号可能有所不同） 最小调节增减量：0.1ml。 3. 流速精度：±3%（不包括1ml/h以下流速）。
5 | 呼吸睡眠监测仪 |  |  |  |  | 1.设备可监测鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定； 2.SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，标配16G存储卡，可储存近5年的数据；设备内置2500mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于20小时； 3.彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动这几导参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确； 4.设备内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数； 5.可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力； 6.智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。
备注：报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！

## 如需匹配相应耗材填写
天津中医药大学第二附属医院 供应商设备仪器匹配耗材报价表（2024年35号）
供应商名称（加盖公章）
联系人 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 报价单价/元 | 注册证号 | 生产厂家 | 备注
备注：设备如需匹配相应特定耗材（非通用耗材），填写此耗材报价表单，并在备注处匹配耗材对应的设备名称。如设备对耗材无特定要求，则无需填写此表。报名时请提供此表的EXCEL电子版与盖章扫描版！